Submission ID: 100043628

Sample prep: Katanax

Analysis: Agilent OES

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-114514_1 | 0.2022 | 250 |
| 2-114514_2 | 0.2029 | 250 |

Al2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114514_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm] [Al] | 200x | 1.591 | 39.34 | 74.31 |
| 2-114514_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm] [Al] | 200x | 1.703 | 41.95 | 79.67 |

CaO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114514_1 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.958 | 11.85 | 16.58 |
| 2-114514_2 | [+0.5 ppm] [+1.5 ppm] [Ca] | 100x | 0.965 | 11.89 | 16.63 |

CuO

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-114514_1 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 1.043 | 6.45 | 8.08 |
| 2-114514_2 | [+0.5 ppm] [+2.0 ppm] [Cu] | 50x | 1.107 | 6.82 | 8.54 |