Submission ID: 100044751

Project #: LC454RD0034

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | crucible + sample + ∆ (g) | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117207 | 25.4135 | 27.4201 | 27.3773 | 2.13 | 0.9787 |

prep={Katanax: Solution, filter:False, for:Cu, Fe, Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117207_1 | 0.2054 | 250 |
| 2-117207_2 | 0.2088 | 250 |

prep={Hotplate: 60 mL HCl, filter:False, for:K,Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-117127_1 | 0.2029 | 100 |
| 2-117127_2 | 0.2081 | 100 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117207_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.394 | 29.14 | 29.77 | 37.3 |
| 2-117207_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.480 | 29.70 | 30.35 | 37.9 |

Fe

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Fe | %Fe [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117207_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50x | 2.135 | 12.99 | 13.27 | 18.9 |
| 2-117207_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Fe] | 50x | 2.232 | 13.36 | 13.65 | 19.5 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117207_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100x | 0.531 | 2.61 | 2.67 | 4.7 |
| 2-117207_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 100x | 0.524 | 2.52 | 2.57 | 4.5 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117207_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 33.3x | 0.403 | 0.66 | 0.67 | 0.9 |
| 2-117207_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 33.3x | 0.428 | 0.69 | 0.71 | 1.0 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %Zn [dried] | oxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-117207_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.474 | 30.11 | 30.76 | 38.3 |
| 2-117207_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Cu][Zn] | 100x | 2.555 | 30.59 | 31.25 | 38.9 |

Cu lot: 26-30CUX exp: 2023-03-30

Fe lot: 26-183FEY exp: 2024-01-30

K lot: 26-107KX exp: 2023-09-30

Na lot: 26-01NAY exp: 2023-04-30

Zn lot: 26-39ZNY exp: 2023-03-30

Reference page 1-3 for formulas