Submission ID: 100045844

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120099 | 24.8983 | 26.8984 | 26.8621 | 1.81 | 0.9819 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120099_1 | 0.2526 | 250 |
| 2-120099_2 | 0.2590 | 250 |
| 2-120099_3 | 0.2518 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120099_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.6x | 1.612 | 2659.01 ppm | 2708.03 |  |
| 2-120099_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.6x | 1.795 | 2887.71 ppm | 2940.94 |  |
| 2-120099_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.6x | 1.707 | 2824.66 ppm | 2876.73 | 2841.90 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120099_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.351 | 434.23 ppm | 442.24 |  |
| 2-120099_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.363 | 437.98 ppm | 446.06 |  |
| 2-120099_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.366 | 454.23 ppm | 462.20 | 450.17 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120099_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 2.5x | 2.576 | 0.64 | 0.65 |  |
| 2-120099_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 2.5x | 2.825 | 0.68 | 0.69 |  |
| 2-120099_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 2.5x | 2.657 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104