Submission ID: 100046901

Project #: LR448RD0007

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible+sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123093 | 28.9542 | 30.9557 | 30.8652 | 4.52 | 0.9548 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Co, Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-123093_1 | 0.4522 | 100 |
| 2-123093_2 | 0.4518 | 100 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | %Co [dried] | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123093_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 400x | 2.215 | 19.59 | 20.52 |  |
| 2-123093_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 400x | 2.194 | 19.42 | 20.34 | 20.43 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried] | Avg(000,0000Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-123093_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.036 | 286.38 ppm | 299.94 |  |
| 2-123093_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Pt] | 1.25x | 1.054 | 291.61 ppm | 305.41 | 302.68 ppm |

Co lot: 27-143COY exp: 2025-10-30

Pt lot: 27-99PTY exp: 2025-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+