Submission ID: 100048370

Project #: LE4890001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127444 | 31.7379 | 33.7478 | 33.7086 | 1.95 | 0.9805 |
| 2-127445 | 25.4633 | 27.4773 | 27.4435 | 1.68 | 0.9832 |
| 2-127446 | 25.7861 | 27.6750 | 27.6419 | 1.75 | 0.9825 |
| 2-127448 | 32.6881 | 34.5673 | 34.5240 | 2.30 | 0.9770 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Ag}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127444_1 | 0.5065 | 200 |
| 2-127444_2 | 0.5015 | 200 |
| 2-127445_1 | 0.5049 | 200 |
| 2-127445_2 | 0.5077 | 200 |
| 2-127446_1 | 0.5034 | 200 |
| 2-127446_2 | 0.5070 | 200 |
| 2-127447_1 | 0.5046 | 200 |
| 2-127447_2 | 0.5033 | 200 |

prep={method:Work Instruction, filter:True, for:Pd}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-127444_1 | 1.0094 | 200 |
| 2-127444_2 | 1.0051 | 200 |
| 2-127445_1 | 1.0021 | 200 |
| 2-127445_2 | 1.0022 | 200 |
| 2-127446_1 | 1.0042 | 200 |
| 2-127446_2 | 1.0086 | 200 |
| 2-127447_1 | 1.0095 | 200 |
| 2-127447_2 | 1.0014 | 200 |

Ag_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ag | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127444_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 50/6 | 1.953 | 6426.46 ppm |  |
| 2-127444_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 50/6 | 1.899 | 6311.07 ppm | 6368.77 ppm |
| 2-127445_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 50/10 | 1.829 | 3622.50 ppm |  |
| 2-127445_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 50/10 | 1.829 | 3602.52 ppm | 3612.51 ppm |
| 2-127446_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/10 | 2.275 | 2259.63 ppm |  |
| 2-127446_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/10 | 2.221 | 2190.34 ppm | 2224.99 ppm |
| 2-127447_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/20 | 2.167 | 1073.62 ppm |  |
| 2-127447_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Ag] | 25/20 | 2.236 | 1110.67 ppm | 1092.15 ppm |

Pd_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pd | Avg() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-127444_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pd] | 10/6 | 1.902 | 628.10 ppm |  |
| 2-127444_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pd] | 10/6 | 1.858 | 616.19 ppm | 622.15 ppm |
| 2-127445_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pd] | 10/8 | 1.935 | 482.74 ppm |  |
| 2-127445_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pd] | 10/8 | 1.940 | 483.94 ppm | 483.34 ppm |
| 2-127446_1 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.565 | 346.32 ppm |  |
| 2-127446_2 | [+1.0 ppm, +3.0 ppm] [Pd] | 10/9 | 1.466 | 323.00 ppm | 334.66 ppm |
| 2-127447_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.834 | 183.59 ppm |  |
| 2-127447_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Pd] | 10/9 | 0.777 | 172.43 ppm | 178.01 ppm |

Manufacturer: Assurance, Ag lot: 28-111AGY exp: 2027-02-28

Manufacturer: Ricca, Pd lot: 841005E exp: 2027-11-30

Manufacturer: Assurance, Y lot: 28-89YX exp: 2026-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+